## Plan1
Medições da Temperatura
Solução salina | T (oC) padrão | UR(%) padrão | DHT22 (UR%) | [5 empty] | URmed(UR%) | Desvio Padrão | Incerteza tipoA(%) | Incerteza tipoB(%) | Incerteza tipoB(T) | dU/dT (% / °C) | Incerteza Padrão ( %)
KOH | 25.9 | 7.9 | 12.1 | 12.1 | 12 | 11.9 | 12 | 12 | 12.0167 | 0.075277 | 0.030732 | 2 | 0.5 | 0.1 | 2.0009
Kac | 24 | 23 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 0.089443 | 0.036515 | 2 | 0.5 | 0.0001 | 2.0003
MgCl2 | 20.8 | 32.9 | 32.6 | 32.9 | 33 | 32.8 | 32.7 | 32.3 | 32.7167 | 0.24833 | 0.10138 | 2 | 0.5 | 0.1 | 2.0032
Ca(NO3)2 | 23 | 53.6 | 57.6 | 57.4 | 57.3 | 57.6 | 57.7 | 58 | 57.6 | 0.24495 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.76 | 2.0382
NaCl | 23.5 | 75.1 | 73.8 | 73.9 | 74 | 73.8 | 73.7 | 73.8 | 73.8333 | 0.10328 | 0.042164 | 2 | 0.5 | 0.04 | 2.0005
KCl | 23 | 85.18 | 83.7 | 83.8 | 83.6 | 83.7 | 83.8 | 83.9 | 83.75 | 0.10488 | 0.042817 | 2 | 0.5 | 0.06 | 2.0007
Calibração do LM35
|  | UR(%) padrão | URmed(UR%) | Incerteza Padrão ( %)
|  | 7.9 | 12.0167 | 2.0009
|  | 23 | 22.6 | 2.0003
|  | 32.9 | 32.7167 | 2.0032
|  | 53.6 | 57.6 | 2.0382
|  | 75.1 | 73.8333 | 2.0005
|  | 85.18 | 83.75 | 2.0007
|  | X | Y
|  | UR(%) padrão | URmed(UR%) |  | Ssigma(1/(%.%)) | Sx (1/%) | Sx2 (%.% / (%.%)) | Sy (1/%) | Sxy (% / %)
|  | 7.9 | 12.0167 |  | 0.24978 | 1.9733 | 15.5891 | 3.0016 | 23.7125
|  | 23 | 22.6 |  | 0.24992 | 5.7481 | 132.2059 | 5.6481 | 129.9067
|  | 32.9 | 32.7167 |  | 0.2492 | 8.1988 | 269.7408 | 8.1531 | 268.2377
|  | 53.6 | 57.6 |  | 0.24071 | 12.902 | 691.5463 | 13.8648 | 743.1542
|  | 75.1 | 73.8333 |  | 0.24986 | 18.7648 | 1409.2352 | 18.4483 | 1385.4665
|  | 85.18 | 83.75 |  | 0.24983 | 21.2805 | 1812.6694 | 20.9232 | 1782.2384
[5 empty] | 1.4893 | 68.8674 | 4330.9868 | 70.0391 | 4332.7161
|  | nro de leituras (n) : | 6
Δ (1/% 2) :
1707.4494
UR(%) padrão versus UR(%) DHT22: f (x) = a.x + b
|  | X | Y
|  | URmed(UR%) | MMq Umidade. [%] |  |  | a (%/%) | b (%)
|  | 12.0167 | 9.5513 |  |  | 0.95425 | 2.9023
|  | 22.6 | 20.6421
|  | 32.7167 | 31.2438
|  | 57.6 | 57.3201
|  | 73.8333 | 74.3318 |  |  | UR(%) DHT22 versus UR(%) padrão : f -1 (y) = (1/a).y - (b/a)
|  | 83.75 | 84.7239
[6 empty] | 1/a (%/%) | -b/a (%)
|  |  | 99.6257 |  |  | 1.0479 | -3.0415 | f -1 (y) = 4,6792.y - 8,7631
0.057542